植入导针参数

- 外观

- 植入针针管应清洁、无杂物,针管应平直；

针座应无明显毛边、毛刺、塑流及气泡等注塑缺陷;

针座的锥孔应无微粒和杂质；

针尖必须无毛刺、弯钩等缺陷。

- 尺寸

- 外径1.200mm~1.300mm；

内径最小值:1.041mm；

长度20cm,偏差:(-2cm,+1cm)。

3、耐腐性

针尖部分应有良好的耐腐蚀性,其浸泡的部位不得有腐蚀痕

4、润滑剂：针管表面使用润滑剂时,目力观察针管表面应无微滴形成

5、针管内壁：针管内应清洁,流过针管内壁的混合液应无异物和脏物。

6、植入针针座

植入针针座与针管的连接应正直,不得有明显的歪斜；

植入针针座与护套配合应良好,护套不得自然脱落,且两者力应不大于15N：植入针的针孔应畅通,用0.73mm的通针可以自由通过。

7、植入针针尖：植入针的针尖应锋利,其最大刺穿力应符合以下规定:规格:1.2mm：刺穿力:≤1.15N

8、酸碱度：植入针的检验液与同批对照液作对照,pH值之差不得大于1.0。

9、可萃取金属含量植入针的检验液中可萃取的金属离子总含量不得超过5μg/ml；钠的含量应≤0.1g/mL

10、环氧乙烷残留量植入针的环氧乙烷残留量应不大于10g/g。

11、细胞毒性：植入针的细胞毒性应不大于1级

12、植入针的溶血率应<5%

13、植入针应无菌

14、配合使用能与MICK粒子植入枪配合使用,通过穿刺注射的方式植入

性粒子