日常维护标准

| 序号 | 项目名称 | 服务频率 |  |  |  |  | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季 | 年 |  |  |
| 1 | 轨道 |  | √ |  |  |  | 检查轨道外观，轨道内是否有异物 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | √ |  | √ |  |  | 检查轨道安装及间隙 | 固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙 |
|  |  | √ | √ |  |  |  | 听小车过轨道的声音 | 无异常声音 |
|  |  |  | √ |  |  | √ | 检查条形码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  | √ |  |  |  | 检查铜轨、铜轨连接片、绝缘端子的检查 | 铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘端子无破损 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损 | 轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤 |
|  |  | √ |  | √ |  |  | 检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响 |
|  |  |  | √ |  |  |  | 接口接头的缝隙 | 缝隙正常， |
| 2 | 站点 | √ | √ |  |  |  | 检查站点外观 | 无异物，无损伤 |
|  |  | √ | √ |  |  |  | 检查站点安装 | 无变形，无松动，轨道支架固定良好 |
|  |  | √ | √ |  |  |  | 检查站点显示和操作 | 显示屏清晰，反应灵敏 |
|  |  | √ | √ |  |  |  | 检查站点使用功能 | 显示清晰，触控反应灵敏 |
|  |  | √ | √ |  |  |  | 清洁站台 | 无灰尘，无异物 |
|  |  | √ | √ |  |  |  | 清洁轨道及条码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | √ |  | √ |  |  | 检查安全控制开关 | 开关控制正常 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查控制电缆及接线 | 接线正常，无松动 |
|  |  | √ | √ |  |  |  | 检查齿条/小车经过时是否有较大的震动声 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤 |
| 3 | 转 轨 器（曲柄连杆） | √ |  | √ |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘、异物，无损伤、变形，无氧化膜 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | √ | √ |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  | √ | √ |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 4mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | √ | √ |  |  | 检查转轨器与轨道平面度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  |  | √ |  |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查所有独立的控制器和电源外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  |  | √ |  |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 无松动，固定良好 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查转轨器检查曲柄连杆及滑槽 | 脱开马达时，推动无阻力 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  | √ |  |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 清洁并润滑曲柄连杆滑槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 4 | 转轨器及编码器 | √ |  | √ |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘、异物，无损伤、变形，无氧化膜 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 4mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  |  |  | √ |  | 检查转轨器与轨道对齐度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 检查转轨器控制器和轨道电源 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 固定良好 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 检查转轨器齿轮和编码器齿针 | 无松动，配合编码器转动正常 |
|  |  |  |  |  |  | √ | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  |  |  | √ | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常，能够迅速复位 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响，轨道间隙正常 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查转轨器运转 | 无卡顿，转轨顺畅 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 清洁并润滑燕尾槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 5 | 防火门 |  | √ |  |  |  | 检查防火门装置外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  | √ |  |  | √ | 检查防火门装置安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查防火门装置运动关联区域 | 无异物阻挡，空间合适，间隙适中 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查防火门连接电缆 | 放置良好，无损坏，无脱落 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查防火门锁紧装置触发 | 在防火门开启状态可以手动触发 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查小车紧急状态通过防火门 | 命令小车通过的同时，关闭防火门命令不可执行 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查防火门前区域安全 | 防火门断电后，所有随后区域电源停电 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 检查烟雾探测器 | 能检测烟雾 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查备用电源 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查磁铁是否正常 | 通电后，吸力正常 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 检查烟雾探测器 | 输出正常，能检测烟雾 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 打开及关闭是否顺畅 | 电磁铁断电后，防火门能够自动关闭 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 紧急状况电力供应 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查防风门外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查防风门安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查防风门密封性 | 门合闭良好 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查防风门功能 | 开关正常，转动平稳，无异常声音 |
| 6 | 小车 |  | √ |  |  | √ | 检查小车箱体 | 无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤 |
|  |  |  | √ |  |  | √ | 检查小车车盖 | 电子锁工作正常、车盖旋转时无明显阻力 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 检查小车缓冲器 | 限位开关闭合时，小车能立即停止运行 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 检查小车读码器 | 表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK) |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装 | 无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 检查小车触点外观 | 无灰尘，无异物，无断裂，无变形 |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 测量小车触点厚度 | 大于1mm |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查小车触点安装 | 伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  |  | √ | √ | 检查小车控制板外观 | 无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查驱动齿轮磨损 | 齿轮直径不小于87mm |
|  |  |  |  | √ |  | √ | 检查驱动摩擦轮磨损 | 摩擦轮直径不小于97mm |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查小车马达静离合器片、盘式垫片、六角螺母 | 安装顺序正常、压紧驱动轮、小车运行有力 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查小车马达停靠位 | 小车运行有力、马达尾部未接触铜轨 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 检查小车固定螺丝 | 无松动、脱落 |
|  |  |  |  | √ |  |  | 小车运行数据清零 | 小车运行数据从零开始计数 |
|  |  |  |  |  | √ |  | 测量小车水平移动电流 | 2.5A- 3A |
|  |  |  |  |  | √ |  | 测量小车垂直段最大驱动电流 | 18A- 22A |
|  |  |  |  |  | √ | √ | 检查电机碳刷磨损 | 不超过极限位置 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - “√”对应相应维护周期，如“日”、“周”、“月”、“季”、“年”等 |  |  |  |  |  |  |  |  |